| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 参数要求 | 响应资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 大中小号；无粉、有粉麻面 | 副 | 1.适用于无菌、非无菌要求，接触血液、体液的诊疗操作使用；2.无菌无粉、有粉麻面医用橡胶检查手套要求独立包装（1副/包）3.非无菌无粉、有粉麻面医用橡胶检查手套要求抽式包装； | 提供各个型号样品 |
| 2 | 艾条 | 直径约 1.8cm，长度约 20cm。 | 条 | 主要功能：主要用于手持悬灸如温和灸、雀啄灸、回旋灸。也可插入灸器中使用。 主要技术参数：1.原料：采用陈年（5年及以上）艾草为原料，不含杂质、无霉变、无异味，不含硫磺及有害化学添加物。2.艾绒比例：艾绒纯度满足临床常规使用要求，艾绒细腻均匀。3.规格：燃烧性能：燃烧平稳、火力温和，不易熄火、不掉明火、不爆火星，燃烧灰烬紧实不散落。4.气味：燃烧时艾香纯正，无刺鼻、焦糊、霉臭等异味。5.包装：独立或盒装密封包装，防潮、防尘，标识清晰，符合医用耗材管理要求。6.卫生要求：外观洁净，无霉点、无虫蛀、无油污，符合卫生安全标准。 | 提供样品 |
|  | 艾绒 | 袋装 | Kg | 主要功能：主要用于隔姜灸、铺灸、器具灸等临床使用。主要技术参数：1.原料来源：以天然艾草（5年及以上）为原料，经晾晒、捶打、筛滤制成，无霉变、无虫蛀、无杂质。2.艾绒品质：色泽均匀，呈土黄或金黄色，质地柔软细腻，无硬梗、无粉尘、无秸秆。3.燃烧性能：燃烧平稳、火力柔和，烟量适中不呛人，灰烬呈灰白色、紧实不散。4.气味特征：艾香纯正，无焦糊味、酸臭味、化学香精味及硫磺异味。5.卫生安全：符合医用卫生要求，不含硫磺、铅、汞等有害添加物。6.包装：密封防潮包装，标识完整，便于储存与临床取用。 | 提供样品 |
|  | 艾柱（艾饼） | 可报多种型号 | 个/盒 | 主要功能：主要用于温针灸、火龙灸、温通灸等。主要技术参数：1.原料：采用陈年（5年及以上）艾草为原料，不含杂质、无霉变、无异味，不含硫磺及有害化学添加物。2.艾绒比例：艾绒纯度满足临床常规使用要求，艾绒细腻均匀。3.规格：直径*长度（小号：1.8cm*2cm，2cm*2cm，中号：4cm*2.5cm，大号：5.5cm*3cm ）。4.燃烧性能：燃烧平稳、火力温和，不易熄火、不掉明火、不爆火星，燃烧灰烬紧实不散落。5.气味：燃烧时艾香纯正，无刺鼻、焦糊、霉臭等异味。6.包装：独立或盒装密封包装，防潮、防尘，标识清晰，符合医用耗材管理要求。7.卫生要求：外观洁净，无霉点、无虫蛀、无油污，符合卫生安全标准。 | 提供各个型号样品 |
| 3 | 医用纱布绷带 | 可报多种型号 | 个 | 主要功能：1.固定与制动：固定敷料、夹板、引流管等，防止移位。主要技术参数：1.具有透气、吸湿、柔软、经济的特性2.材质：脱脂棉纱布。3.常用规格：宽：2.5cm, 5cm, 7.5cm，长：3m, 4.5m, 5m，4.短延展性：拉伸长度小于其原长的100% | 提供各个型号样品 |
|  | 医用弹力绷带 | 可报多种型号 | 个 | 主要功能：1.加压止血、支撑关节（脚踝/手腕扭伤）、固定敷料、减轻水肿。2.具有弹性，可提供持续压力。能适应肢体活动，不易松脱。 主要技术参数：1.材质：棉、氨纶、橡胶丝混纺，2.常用规格：宽：2.5cm, 5cm, 7.5cm，长：3m, 4.5m, 5m；3.短延展性：长延展性：拉伸长度可达其原长的100%以上。 | 提供各个型号样品 |
|  | 医用自粘绷带 | 可报多种型号 | 个 | 主要功能：固定敷料、导管，用于关节等不易固定的部位。主要技术参数：1.具有自我粘合，无需别针或胶带。不粘毛发和皮肤，透气。2.材质：无纺布基材+丙烯酸胶，3.常用规格：宽：2.5cm, 5cm, 7.5cm，长：3m, 4.5m, 5m，4.长延展性：拉伸长度可达其原长的100%以上。 | 提供各个型号样品 |
| 4 | 医用玻璃罐 | 大中小（其他型号） | 个 | 主要功能：用于临床闪罐、走罐、留罐、刺络拔罐等。 主要技术参数：1.材质：高硼硅玻璃/优质钠钙玻璃，耐热冲击≥120℃，急冷急热不易炸裂。 2.规格（口径/高度/容量） 1号（小号）：φ30–3mm/45–50mm/6–10ml 2 号（中号）：φ40–45mm/55–60mm/12–15ml 3 号（大号）：φ直径50–55mm/罐高70–75mm / 25–30ml； 3.外观：透明无气泡、无结石、无裂纹；口部光滑圆润（无毛刺），底部厚实。 4.机械强度：抗冲击、耐挤压，正常使用不易破碎。 5.密封性：罐口平整，吸附皮肤时能形成稳定负压（负压值通常≥0.05MPa）。 | 提供各个型号样品 |
|  | 医用碳化竹罐 | 小、中、大、特大 | 个 | 主要功能：用于临床闪罐、走罐、留罐、刺络拔罐等。 主要参数：1. 材质与工艺：原料：3 年以上优质毛竹；工艺：高温无氧碳化处理（炭化深度均匀）；2. 物理性能：壁厚：1.2–1.8 mm，均匀一致，气密性良好；3.负压稳定性：水煮后吸附牢固，常规留罐 10–15 分钟不易脱落；4.耐热性：沸水反复蒸煮不变形、不开裂；5.耐湿性：碳化处理后不易发霉、不易生虫、不易腐烂；6.吸水性：孔隙适中，适合药罐、水煮罐疗法；7.消毒性：可高温煮沸、酒精浸泡，符合医用卫生要求。8.安全与使用：罐口边缘：圆润无锐边，不刮伤皮肤。 | 提供各个型号样品 |
| 5 | 无菌医用纱布 | 可报多种型号 | 2-20片/包 | 主要技术参数：1.常用规格：7×7cm，8P，2片/包；10×10cm，8P，2片/包;10×10cm，8P，20片/包。2.材质：医用脱脂棉纱布或棉/粘胶混纺，无荧光增白剂、无异味。 | 提供各个型号样品 |
|  | 无菌（加厚）医用纱布棉垫 | 可报多种型号 | 2-10片/包 | 主要技术参数：材质：纱布棉垫采用医用脱脂棉纱布、医用脱脂棉制作而成。 规格：1型（薄型）30cm*55cm 、1型（薄型）15cm*22cm；2型（加厚）30cm*40cm | 提供各个型号样品 |
| 6 | 一次性使用床罩 | 可报多种型号 | 1片/包 | 主要技术参数：材质：医用无纺布，尺寸：220×90cm，克重：20～25g/㎡ 性能：透气、防渗漏、无荧光剂。 卫生要求：细菌菌落达标，无刺激、无异味。 结构：四周松紧带收口。 | 提供各个型号样品 |
|  | 一次性手术中单 | 可报多种型号 | 1-5片/包 | 主要技术参数： 1.材质：无纺布 + 防水 PE 膜；2.常规尺寸：40×50cm、60×80cm、80×120cm、100×200cm；3.性能：防水隔液、柔软无刺激、无荧光；4.卫生：微生物指标合格，无异味；5.用途：医院检查床、换药垫、护理铺垫 | 提供各个型号样品 |
|  | 一次性枕套 | 可报多种型号 | 1个/包 | 主要技术参数：1.材质：医用无纺布；2.常规尺寸：45×65cm；3.性能：透气、无荧光、无异味、皮肤无刺激；4.结构：开口松紧收口，不易滑脱。 | 提供各个型号样品 |
| 6 | 一次性医用酒精湿巾 | 75%酒精湿巾 | 包 | 主要技术参数：1.材质：无纺布基布；2.有效成分：75%酒精；3.功效：能有效杀灭常见细菌（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）、病毒（包括部分冠状病毒）和真菌，适用于皮肤表面、物体表面的快速消毒。 | 提供各个型号样品 |
|  | 一次性使用消毒巾 | 含季铵盐 | 包 | 主要技术参数：1.材质：无纺布基布；2.有效成分：季铵盐类 / 复合消毒成分；3.杀菌效果：对常见致病菌杀灭率≥99%；4.性能：温和不刺激、无残留、水分充足 5.卫生要求：符合消毒产品卫生标准。 | 提供各个型号样品 |
| 7 | 面针 | 可报多种型号 | 5-10根/包 | 一、功能：中医面部穴位针刺，疏通面部经络、调和气血、紧致抗衰、淡斑祛痘、改善面肌问题、调理脏腑；用于面部美容、面瘫、痤疮、色斑、面部松弛、疼痛调理。 主要技术参数：1.产品分类：Ⅱ类中医医疗器械，一次性无菌针灸针；2.材质：针体06Cr19Ni10 不锈钢；针柄：铜/不锈钢/聚丙烯塑柄。3.灭菌：环氧乙烷灭菌，无菌一次性使用；4.常规规格（直径×长度/mm）：Φ0.10/0.12/0.14×7/15，刃针（小针刀月牙口）0.35x40mm；5.结构：针体+针柄，环柄/平柄/塑柄。 | 提供各个型号样品 |
|  | 面部埋植线（针线一体） | 可报多种型号 | 5-10根/包 | 主要功能：面部皮下埋植可吸收线材，浅层提拉紧致、刺激胶原再生、改善面部松弛细纹、收紧肤质、淡化法令纹，微创一次性针线一体，操作便捷、损伤小。 主要参数：1.材质：PPDO 聚对二氧环己酮；2.结构：针线一体预装式，钝套管针内置可吸收线；3.规格：针长 25/38/60mm，6-0，3cm/5cm/7cm平滑线、螺旋线；4.注册类别：三类医疗器械 | 提供各个型号样品 |
|  | 可吸收埋线线段 | 可报多种型号 | 1-多根根/包 | （埋线专用）主要功能：1.长效穴位刺激（15-30天），替代频繁针灸，调理亚健康、肥胖、颈肩腰腿痛等中医科常规病症；2.线体柔顺易植入，打结稳固，组织拖拽小，生物安全（无致敏、无热原，细胞毒性≤1级）。 主要参数：1.规格：USP 2-0、3-0、4-0；裁切长度2cm、3cm、6cm，无菌包装；2.力学：14天保留75%打结强度，21天保留50%，有效刺激期28~35天；3.适配：7#、8#、9#埋线针（2-0配9#，3-0配8#，4-0配7#）；4.涂层：硬脂酸钙共聚涂层，减摩擦，防组织损伤。5.材质：聚乙交酯丙交酯（PGLA），90%乙交酯+10%丙交酯，编织涂层，环氧乙烷灭菌；6.降解：体内水解，56-70天完全吸收，降解为水+二氧化碳，无残留，排异极低；7.注册类别：Ⅱ类医疗器械，执行YY 1116、GB/T 16886标准。 | 提供各个型号样品 |
|  | 一次性使用埋线专用包 | 各种型号 | 1盒/包 | 主要功能（埋线专用）1.配套完成中医穴位埋线全流程操作，含线体植入、局部消毒、术后防护，适配肥胖、颈肩腰腿痛、亚健康等常规埋线诊疗场景；2.一次性使用，环氧乙烷灭菌，杜绝交叉感染，组件齐全无需额外搭配，简化临床操作流程，提升诊疗效率；3.各组件生物相容性良好，无致敏、无热原，操作便捷，适配中医临床常规埋线需求，保障诊疗安全。 主要参数：1.产品类别：Ⅱ类医疗器械，执行对应医用标准；2.包装规格：单包独立无菌包装，按需搭配组件（一次性垫单巾、乳胶手套、一次性弯盘、一个镊子、一包碘伏棉球，2块纱布块、10个小胶布贴等）数量；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌无热原，一次性使用，无残留；4.生物安全性：生物相容性良好，无致敏风险，各组件符合医用标准，细胞毒性达标。 | 提供各个型号样品 |
| 8 | 中频治疗仪 | 中频脉冲 | 台 | 主要功能：通过1-100kHz的中频电流（被低频电流调制后）作用于人体，兼具低频电的深层刺激和中频电的低皮肤阻抗优势，能精准渗透肌肉、神经等深层组织，实现多重治疗效果。具有镇痛、消炎、消肿，用于颈肩腰腿痛、关节痛、神经痛、软组织损伤等治疗。 主要技术参数：1.中频载波频率：2kHz～10kHz。2.调制频率范围：0Hz～150Hz。3.输出通道：不少于2 路独立输出通道，可同步或异步工作。4.输出电流：在 500Ω 负载下，0～100mA 连续可调，档位清晰。5.治疗定时：0～99 分钟可调。6.调制波形：不少于6 种（正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、梯形波等）。7.调幅度：0%～100% 多级可调。8.安全保护：具备开路保护、短路保护、过载保护、电极脱落报警 / 自动停止输出。9.显示与操作：中文界面，液晶或数码显示，操作简便。10.治疗处方：内置临床处方不少于30 种，支持自定义存储与调用。11.扩展功能：具备温热输出、干扰电差频治疗、离子导入功能。 | 提供样机 |
| 9 | 神灯（TDP 特定电磁波治疗器） | 单头立式/多头立式 | 台 | 主要功能：利用特定电磁波温热辐射作用，达到温经通络、活血化瘀、消炎消肿、镇痛解痉效果。适用于颈肩腰腿痛、肩周炎、关节炎、软组织损伤、慢性炎症及术后愈合等辅助治疗。 主要技术参数：1.工作方式：TDP 特定电磁波辐射治疗。2.治疗板发射波长：2μm～25μm。3.治疗板有效使用寿命：≥1000 小时。4.输入电源：AC220V 50Hz。5.额定功率：150W～300W。6.温升稳定时间：≤15 分钟。7.定时范围：0～60 分钟连续可调。8.辐射头：可升降、旋转、多角度调节，照射范围满足临床使用。9.安全保护：具有过热保护、防烫设计、漏电保护，符合医用电气安全要求。10.﹡结构稳定：支架稳固，底座承重可靠，使用过程无倾倒风险。 | 提供样机 |
| 10 | 电针仪（电针治疗仪） | GY-1A型/GY-1B型/GY-1C型 | 台 | 主要功能：通过低频脉冲电流刺激穴位，实现调节经络、缓解疼痛、促进血液循环等多重效果，用于针灸临床电针治疗、镇痛、疏通经络、调理气血。 主要技术参数：1.输出波形：至少包含连续波、疏密波、断续波、起伏波4 种常用波形。2.输出通道：不少于4 路独立输出，可分组或单独控制。3.脉冲频率：1Hz～100Hz 可调，调节步长合理。4.脉冲宽度：0.1ms～1ms范围。5.输出电流：在 500Ω 负载下，0～80mA 可调，输出稳定无明显刺痛。6.定时功能：0～60 分钟连续可调，到时自动停止输出。7.电源：可使用 AC220V/50Hz 供电，部分支持电池供电（不做强制）。8.安全性能：具备开路保护、短路保护、过载保护、电极脱落提示，符合医用电气安全标准。9.操作界面：按键 / 旋钮操作，参数清晰显示，调节方便。10.结构可靠：外壳绝缘，抗干扰性强，适合诊室长期连续使用。 | 提供样机 |